## INSTRUCTIVO
FORMATO PARA DILIGENCIAMIENTO DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS DE CALIBRACIÓN EN TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO M-01-L02-F-005
Estimado Usuario: En aras de proveer un mejor servicio, el Laboratorio de Temperatura y Humedad requiere información específica respecto al equipo que desea calibrar. Para ello, amablemente solicitamos haga una lectura completa del instructivo citado a continuación y diligencie este formato bajo los siguientes lineamientos:
1. Identifique el método de calibración deseado para su equipo (Comparación o Puntos fijos).
2. Si desea que su termómetro (de tipo termorresistencia o termistor) se calibre por el método de comparación en medios isotermos tales como baños de agitación de líquido y hornos de bloque metálico, por favor diligencie en la pestaña "FORMATO" la información solicitada en el apartado “DATOS PARA CALIBRACIÓN POR COMPARACIÓN DE TERMÓMETROS EN MEDIOS LÍQUIDOS Y HORNOS DE BLOQUE METÁLICO”. Adicionalmente, tenga en cuenta que, de requerir el servicio de ajuste de su conjunto indicador - sensor, su indicador debe contar con la posibilidad de consultar y modificar la información consignada en su memoria interna. Esta información puede ser, por ejemplo: Coeficientes CVD, coeficientes ITS-90, entre otros. Para ello, amablemente le solicitamos que haga envío del manual del equipo o controlador, de manera que se pueda identificar claramente el proceso de consulta y modificación de parámetros dentro del indicador.
3. Si desea que su termómetro de resistencia de platino (PRT) se calibre por el método de puntos fijos, identifique el sub-rango de la ITS-90 deseado y diligencie la información solicitada en el apartado “DATOS PARA CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS POR EL MÉTODO DE PUNTOS FIJOS*”, por favor recuerde que la calibración por puntos fijos solo se lleva a cabo para termómetros de especificación Pt0.25, Pt25.5 o Pt100 de conexión de 4 hilos y con una longitud de tallo de mínimo 380 mm para calibraciones hasta el punto de solidificación de Zinc, y de 480 mm para calibraciones hasta el punto de solidificación de Aluminio. Si su termómetro presenta otro tipo de conexión, se solicita que se envíe con el mismo un adaptador de 4 hilos.
4. Si el equipo que desea enviar a calibrar es un Termohigrómetro (medidor de temperatura y humedad relativa), diligencie en el apartado “DATOS PARA CALIBRACIÓN DE HIGRÓMETROS” la información correspondiente a la magnitud Humedad Relativa, y en el apartado “DATOS PARA CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS EN CÁMARA CLIMÁTICA” la información correspondiente a la magnitud Temperatura.
5. Si el equipo que desea enviar a calibrar es un termómetro, pero su uso previsto es la medición de las condiciones ambientales de un recinto (por ejemplo, un salón o una cámara climática), diligencie la información solicitada en el apartado “DATOS PARA CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS EN CÁMARA CLIMÁTICA”.
6. Si el equipo que desea enviar a calibrar es un Higrómetro de punto de rocío (también llamado de espejo enfriado o de “dew point”), diligencie la información requerida en el apartado “DATOS PARA MEDIDORES DE PUNTO DE ROCIO”.
7. Si el equipo que desea enviar a calibrar es un termómetro de radiación (conocido también como termómetro sin contacto o termómetro infrarrojo), diligencie la información requerida en el apartado “DATOS PARA CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS DE RADIACIÓN”.
8. Si su equipo tiene software de adquisición de datos o “datalogger”, es conveniente que éste se envíe junto con el equipo para facilitar el proceso de calibración. En el caso particular de los higrómetros cuyo sensor está integrado en el propio indicador y, por lo tanto, todo el equipo debe ser ingresado completo al generador de humedad de dos presiones, sí es necesario contar con el software para poder registrar los datos durante la calibración. Por otro lado, los higrómetros en los que la sonda (sensor) se puede separar y ser ingresada sola al generador, mientras el indicador permanece fuera y permite la lectura directa, pueden ser calibrados aunque no cuenten con software.
9. La información sombreada en color gris y letra roja en la pestaña "FORMATO" constituye un ejemplo de diligenciamiento. Siéntase libre de borrar la información, si así lo desea.
10. La información que consigne en este formato será evaluada para llevar a cabo el proceso de cotización, por tanto, es esencial que se diligencie adecuadamente para de esta manera hacer más efectiva la prestación de su servicio. Agradecemos su amable colaboración.

## FORMATO
FORMATO PARA DILIGENCIAMIENTO DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS DE CALIBRACIÓN EN TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA
Por favor indique el propósito específico para el cual el cliente utiliza el instrumento bajo calibración (IBC):
¿El instrumento bajo calibración (IBC) dispone de un software de adquisición de datos, el cual permita registrar y almacenar las mediciones obtenidas durante su operación?
DATOS PARA CALIBRACIÓN POR COMPARACIÓN DE TERMÓMETROS EN MEDIOS LÍQUIDOS Y HORNOS DE BLOQUE METÁLICO
Marca del indicador | Modelo del indicador | Marca del sensor | Modelo del sensor | Longitud del sensor (mm) | Diámetro del sensor (mm) | Puntos de calibración °C (mínimo 3 puntos) | Incertidumbre objetivo | Indique si requiere servicio de ajuste de su conjunto indicador - sensor | En caso de que requiera servicio de ajuste, indique por favor el modelo matemático bajo el cual desea este servicio. Si no requiere ajuste, indique N/A
FLUKE | 1529 | FLUKE | 5699 | 350 | 6.5 | 0 °C, 50 °C y 100 °C | 0.02 °C a 0 °C y 0.1 °C a 50 °C. | Si | Modelo de la ITS-90, coeficientes a4, b4.
DATOS PARA CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS POR EL MÉTODO DE PUNTOS FIJOS*
Marca del sensor |  | Modelo del sensor |  | Longitud del sensor (mm) |  | Diámetro del sensor (mm) |  | Intervalo (Hg-Ga, H2O-Ga, H2O-Zn, H2O-Al)
ISOTECH |  | 670 SH |  | 480 |  | 6.5 |  | H2O (0.01 °C) - Zn (419.53 °C)
*Para el método de puntos fijos la conexión del sensor debe ser de 4 hilos
DATOS PARA CALIBRACIÓN DE HIGRÓMETROS
Marca del indicador | Modelo del indicador | Marca del sensor | Modelo del sensor | Longitud del sensor (mm) | Diámetro del sensor (mm) | Puntos de calibración %HR (mínimo 3 puntos) |  | Incertidumbre objetivo
Vaisala | MI70 | Vaisala | HMP75 | 120 | 18 | 20 %HR, 50 %HR, 70 %HR |  | 1.9 %HR
*Cuando el sensor del higrómetro está integrado en el indicador y el equipo debe ser ingresado completo al generador de humedad de dos presiones, se requiere contar con el software para registrar los datos durante la calibración. Por otro lado, los higrómetros en los que la sonda (sensor) se puede separar y ser ingresada sola al generador, mientras el indicador permanece fuera y permite la lectura directa, pueden ser calibrados aunque no cuenten con software.
DATOS PARA CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS EN CÁMARA CLIMÁTICA
Marca del indicador | Modelo del indicador | Marca del sensor | Modelo del sensor | Longitud del sensor (mm) | Diámetro del sensor (mm) | Puntos de calibración °C (mínimo 3 puntos) |  | Incertidumbre objetivo
Vaisala | MI70 | Vaisala | HMP75 | 120 | 18 | 15 °C, 20 °C y 25 °C |  | 0.2 °C
DATOS PARA MEDIDORES DE PUNTO DE ROCIO
Marca del indicador | Modelo del indicador | Tamaño de acople a la entrada de aire |  | Diámetro de linea de aire |  | Puntos de calibración °C (mínimo 3 puntos) |  | Incertidumbre objetivo
RH Systems | 473 SHX | 1/4'' |  | 1/4'' |  | -5 °C, 0 °C, 10 °C Temperatura de Dew Point |  | 0.2 °C
DATOS PARA CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS DE RADIACIÓN
Marca del termómetro | Modelo del termómetro | Emisividad | Distancia de medición (mm) | Intervalo de funcionamiento del termómetro | Rango espectral (mm) | Puntos de calibración °C (mínimo 3 puntos) |  | Incertidumbre objetivo
FLUKE | MI70 | 0.95 | 400 | -30 °C a 650 °C | 8 - 14 µm | 35 °C, 250 °C y 500 °C |  | 0.3 °C a 35 °C y 0.8 °C para los puntos restantes

## Control de cambios
FORMATO PARA DILIGENCIAMIENTO DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS DE CALIBRACIÓN EN TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA
FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | VERSIÓN
2022-12-29 | Modificación de requerimientos para calibración de termómetros de resistencia por puntos fijos. Eliminación de pestaña "Control de Cambios". Cambio de nombre del formato, quedando como FORMATO PARA DILIGENCIAMIENTO DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS DE CALIBRACIÓN EN TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA | 3
2025-07-05 | - Se adiciona pestaña de Control de Cambios que corresponde al registro de cambios en el documento. Realizado por Adriana Blandón. - Se adiciona en la pestaña FORMATO, dos casillas relacionadas con el propósito específico para el cual el cliente utiliza el instrumento bajo calibración (IBC) y si el IBC dispone de un software de adquisición de datos. Realizado por Adriana Blandón. - En la pestaña FORMATO Se retiran los servicios de calibración de PRT en puntos fijos: H2O-In y H2O-Sn. Celda G23 a Celda G32. Realizado por Jeyson Monroy. - Se agrega el siguiente texto en la celda A56:"*Cuando el sensor del higrómetro está integrado en el indicador y el equipo debe ser ingresado completo al generador de humedad de dos presiones, se requiere contar con el software para registrar los datos durante la calibración. Por otro lado, los higrómetros en los que la sonda (sensor) se puede separar y ser ingresada sola al generador, mientras el indicador permanece fuera y permite la lectura directa, pueden ser recibidos aunque no cuenten con software.". Realizado por Jeyson Monroy. - Se elimina el signo ± en la extensión del documento. | 4
2026-04-15 | Ajustes de forma: Cambio de fuente y cambio de logo de INM. Modificación de encabezado. Ajuste de errores tipográficos Pestaña “INSTRUCTIVO”: Modificación del apartado 2, referente a la calibración por comparación de termómetros digitales, de manera que se le especifique al cliente los requerimientos necesarios para realizar ajuste de termómetros. Modificación del apartado 8, de manera que no se cite como “no obligatorio” el envío de software de adquisición de datos. Pestaña “FORMATO”: Modificación de configuración de bloqueo de celdas de manera que los usuarios finales puedan eliminar las celdas sombreadas en color gris. Inclusión de la columna I, en la sección “DATOS PARA CALIBRACIÓN POR COMPARACIÓN DE TERMÓMETROS EN MEDIOS LÍQUIDOS Y HORNOS DE BLOQUE METÁLICO”, en la cual se indaga con el cliente si requiere el servicio de ajuste. En todas las pestañas se elimina el nombre del formato en inglés, y la redacción en inglés del pie de página. | 5